## Sprzęt medyczny
Część I -Dostawa sprzętu medycznego
L.p | Wyszczególnienie asortymentu | Opis sprzętu – cechy użytkowe | ilość (szt) | wartość jednostkowa brutto | wartość brutto | % VAT | kwota VAT | wartość netto | nazwa, model, producent
1 | zamgławiacze ULV do dezynfekcji | Pojemność zbiornika: 10- 15 litrów Napięcie: 220- 230v AC Moc silnika: 1000-1400W Maksymalna odległość rozpylania: min 6 metrów Średnica cząsteczek: 20~50um Waga: do 5kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | lampa bakteriobójcza | Lampa przejezdna na statywie,blacha kwasoodporna zapewniająca łatwość dezynfekcji i mycia lampy. Wszelkie wymagane certyfikaty. DANE TECHNICZNE: napięcie zasilania: 230 V 50 Hz pobór mocy: 115 VA element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV55W trwałość promiennika : 8000 h wydajność wentylatora: 199 m3 / h dezynfekowana kubatura: 45-90 m3 zasięg działania lampy: 18-36 m2 klasa zabezpieczenia ppor.: I typ obudowy : IP 20 wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm wymiary: 600 x 1740 x 600 mm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | mata bakteriobójcza | Mata przylepna powierzchnia przylepna poszczególnych warstw o wysokości 35 mikronów materiał polietylen liczba warstw min 30 wymiary 60x90 cm | 10 |  | 0 |  | 0
4 | dozownik automatyczny do dezynfekcji | Parametry: Czujnik ruchu od 8 -12 cm Dysza - spray do płynów dezynfekcyjnych - regulacji wielkości strzału 0,5 lub 1,0 ml Okienko do kontroli poziomu płynu dezynfekcyjnego w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy/metalowy Sposób dozowania: Automatyczny/fotokomórka Napełnianie: Z kanistra Zasilanie za pomocą 4 baterii AA | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | dozownik ścienny do dezynfekcji | Dotykowy (nie łokciowy) lub automatyczny. Parametry: materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna wymiary [cm]: min 10 (sz), min 26 (wys) zamek z kluczykiem szczelina kontroli poziomu płynu montaż do ściany butelka plastikowa z dozownikiem w komplecie butelka i pompka wielokrotnego stosowania, bardzo łatwe ponowne napełnianie zbiorniczka płynem doza - zgodnie z zaleceniem producenta płynu Pojemność 1000 ml materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | dozownik do mydła ścienny | Dotykowy(nie łokciowy) lub automatyczny. Parametry: materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna wymiary [cm]: min 10 (sz), min 26(wys) zamek z kluczykiem szczelina kontroli poziomu płynu montaż do ściany butelka plastikowa z dozownikiem w komplecie butelka i pompka wielokrotnego stosowania, bardzo łatwe ponowne napełnianie zbiorniczka płynem doza - zgodnie z zaleceniem producenta płynu Pojemność 1000 ml materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ssaki elektryczne przenośne | Waga urządzenia: do 2 kg Tryb pracy: Praca ciągła Napięcie: 100 - 240 V 50 - 60 Hz Zakres regulacji siły ssania: 3 zakresy podcisnienia 18kPa, 36kPa, 80kPa Maksymalne zassanie: 15 l/min Materiał pojemnika na wydzielinę: PC Pojemność pojemnika: ok. 500 ccm CERTYFIKAT CE, TV i ISO 9002 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | stojak do kroplówek | Stojak na kroplówki metalowy malowany proszkowo kolor biały Wieszak dwuramienny metalowy, nierdzewny Wysokość stojaka minimum 1200 mm, maksimum 2200 mm. Podstawa 5 ramienna z obrotowymi kółkami z hamulcami | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | inhalator ultradźwiękowy | Zestaw do terapii aerozolowej o szerokim spektrum zastosowań z kompletnym zestawem akcesoriów wraz z oczyszczaczem nosa i zatok nebulizatorem z regulacją wielkości cząsteczek i systemem oszczędzania leku. Irygator do nosa do profilaktyki i terapii oddechowej. Do codziennego płukania jamy nosowej u dorosłych i dzieci, przy zastosowaniu zarówno roztworu soli fizjologicznej jak i leków do użycia drogą aerozolu. W zestawie: Kompresor ; Zapasowy filtr oczyszczający powietrze trafiające do kompresora ; końcówka do nosa ; ustnik ; przewód powietrzny. Duża maska dla dorosłych z miękką obwódką i zaworem antydyspersyjnym. Nebulizator z 2 stopniową regulacją parametrów nebulizacji oraz nakładką oszczędzającą lek. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | inhalator-nebulizator | Cechy produktu Typ kompresora – pneumatyczny Rozmiar cząsteczek MMAD ; min. 3,0 um, Maksymalne ciśnienie 1,5 bar Pojemność min. 5 ml, Zasilanie 230 V. Produkt powinien zawierać : zatyczka do nosa, ustnik kątowy, wężyk do pulsacyjnego podawania bolusa, wężyk powietrza pod ciśnieniem , przewód zasilający | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz z ekranem dotykowym. Umożliwia badanie przesiewowe migotania przedsionków podczas pomiaru ciśnienia krwi za pomocą specjalnej technologii. Urządzenie z możliwością przechowywania 99 wyników pomiarów dla każdego z dwóch użytkowników, a dodatkowo pozwala na pomiar w trybie gościa (bez wybierania użytkownika). Ekran dotykowy Technologia szczególna - Wykrywanie migotania przedsionków Podłączenie do komputera Obliczanie średniej ze wszystkich pomiarów Blokada ekranu Pamięć dla 2 użytkowników po 99 pomiarów Sztywny mankiet M-L (22-42 cm) Zasilacz ; Gwarancja 5 lat Dane techniczne: Zakres pomiarowy: ciśnienie krwi: 20-280 mmHg ; puls: 40-200 uderzeń na minutę Rozmiar: 160 x 82 x 35mm Masa: 312g (z bateriami, bez wliczenia mankietu) Baterie: 4 szt. 1,5V ; baterie AAA | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | pulsoksymetr | Pomiar wysycenia krwi tlenem – saturacji [SpO2] oraz pulsu [PR] Zakres pomiaru SpO2 35-100%; dokładność w przedziale 70-100% (±2% normalne warunki pomiaru, ±3% ruch, niska perfuzja), dla wartości <70% niezdefiniowane. Zakres pomiaru Pulsu 30-240 uderzeń/minutę; dokładność ±2bpm Pulsoksymetr ma możliwość rozbudowy o pomiar indeksu perfuzji [PI]. Możliwość pracy w trybie ciągłym i okresowym, z podłączeniem do sieci zasilania. Alarmy dźwiękowe. Zapis mierzonych wartości. Urządzenie z wewnętrzną pamięcią. Zasilanie z wymiennego akumulatora oraz sieci AC (złącze USB). Wyrób Medyczny z Certyfikatem CE, Deklaracją Zgodności oraz powiadomieniem do Rejestru Wyrobów Medycznych. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | termometr | Dane techniczne: bezdotykowy, elektroniczny, na podczerwień, pomiar na czole temperatury ciała. Dodatkowo: temperatura przedmiotu, pomieszczenia. Rodzaj baterii/zasilacza 2 baterie AAA Wymiary 138×95×40mm Waga urządzenia 90 g bez baterii Automatyczne wyłączenie - Tak Dokładność pomiaru w zakresie 34.0~34.9°C:±0.3 °C / 93.2~94.8°F:±0.5°F; w z akresie 35.0~42.0°C:±0.2 °C / 95.0~107.6°F:±0.4°F; w z akresie 42.1~43.0°C: ±0.3 °C 107.8~109.4°F: ±0.5°F W trybie Powierzchnia: ±0,2°C/0.3°F Zakres pomiaru - Tryb ciało 34,0~43,0°C (93.2~109.4°F); Tryb Obiekt 0~100°C (32~212°F) Czas pomiaru 2 s Podziałka na wyświetlaczu 0.1°C (0.1°F) Skład zestawu: 1 termometr na podczerwień, 2 baterie alkaliczne typu AAA, Instrukcja użytkownika | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | myjka jednorazowa | Myjka podfoliowana, jednorazowa, celulozowa, wymiary-nie mniej niż: 22,5 x 16 cm, opakow. a' 50 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia tlenu | Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia tlenu. Cechy urządzenia: wyświetlacz LCD; funkcja jonizacji powietrza; nawilżacz 35 ml; sterowany pilotem; systemy alarmowe; cicha praca ; kompaktowe wymiary i niska waga; max. 15 h pracy Koncentrator z możliwością podłączenia do zapalniczki samochodowej. Dane techniczne: Zasilanie AC 220+/-22V,50+/-1Hz Pobór mocy 100VA Strumień wyjściowy 1-5l/min (1l/min>90%) Ciśnienie wyjściowe 45kPa Stężenie tlenu 30%-90% Poziom hałasu ≤ 40dB Max czas pracy na dobę - 15h Wymiary 295×175×270mm Waga 8kg USTAWIENIE PRZEPŁYWÓW TLENU: PRZEPŁYW STĘŻENIE 1 L 90 % 1,5 L -2 L 50 % 2,5 L - 3 L 40 % 4 L 33 % 5 L 30 % | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | łóżko rehabilitacyjne ze stolikiem do karmienia dla osoby leżącej | Łóżko rehabilitacyjne z regulowanym stolikiem nakładanym na barierki do karmienia osoby leżącej. Funkcje: Leże cztero-segmentowe, metalowe lub drewniane z materacem płynna regulacja wysokości leża na pilota, Pozycja anty-trendelenburga, płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, siłowniki LINAK, obudowa skrzynkowa w kolorze drzewa bukowego, Wysięgnik i barierki na wyposażeniu, Łóżko dostarczane na systemie transportowym. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | łóżko pielęgnacyjne | Łóżko pielęgnacyjne osoby leżącej. Wymiary zewnętrzne łóżka 90 do 105 cm x 200cm – 210 do 215cm Funkcje łóżka regulacja obrotu leża 90 (funkcja fotela) regulacja przechyłu fotela (funkcja pionizacji) regulacja segmentu oparcia pleców regulacja wysokości barierki ochronne wysięgnik z uchwytem, kółka jezdne z blokadą, dopuszczalna waga pacjenta 120kg , wykonane z drewna, materac | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | podnośnik dla niepełnosprawnych | Podnośnik do łatwego manewrowania transportu i podnoszenia niepełnosprawnych. Cechy produktu: rączka sterująca w kształcie litery „U” wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa, bardzo łatwy montaż, sterowanie elektryczne jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii, siłownik certyfikowanego producenta, koła przednie obrotowe, koła tylne wyposażone w hamulec, regulowana szerokość nóg podstawy za pomocą pedłąu nożnego, W skład podnośnika wchodzi: - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, - nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli. Parametry technicznie: Długość: 110cm Rozstaw podstawy: 58-80 cm Wysokość uchwytów: 110 do 120 cm Wysokość podnoszenia: min 70 max 180 cm Przednie koła: 3" Tylne koła: 4" Max waga użytkownika 150 kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | fotel mobilny | cechy produktu tworzywo- skóra syntetyczna kółka umożliwiające przemieszczanie się fotela po płaskich powierzchniach maksymalne obciążenie 150 kg fotel posiadający panel/pilot, regulacja oparcia | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | mata poślizgowa (ślizgi) | rozmiar (cm): 100 x 200 dopuszczalne obciążenie: 250 kg Wykonana z bardzo śliskiej i wytrzymałej tkaniny (poliamid-nylon) Możliwość prania w temperaturze 82 stopni Mata posiada uchwyty z boku i przodu Na całym obwodzie uchwyty do przesuwania z taśmy poliestrowej 2.5cm Konstrukcja maty ślizgowej pozwalająca na swobodny transfer pacjenta, w dowolnym kierunku, bez konieczności wcześniejszego skierowania podopiecznego w kierunku ślizgu. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | oddzielny wózek specjalistyczny dla osób z porażeniem czterokończynowym | Cechy produktu: Materiał ramy – aluminium - koła tylne wypinane na szybkozłączki, maksymalne obciążenie do 130 kg - tapicerka ortopedyczna - oparcie odchylające się w sposób płynny przy pomocy sprężyn hydraulicznych - szerokość wózka do 65 cm. - zagłówek o zmiennej objętości - możliwość odchylenia podnóżków na bok: na zewnątrz oraz do wewnątrz - możliwość odchylenia oparcia o 90 stopni | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | oddzielny wózek prysznicowy | Cechy produktu koła tylne gumowe, koła przednie gumowe obrotowe niezależny hamulec na każdym z kół aluminiowa rama malowana zaprojektowany do używania pod prysznicem dwa poziomy regulacji wysokości siedziska 500 lub 550 miękkie siedzisko tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem pojemnik sanitarny maskownica otworu toaletowego | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | oddzielny wózek prysznicowy do 200 kg | Wózek transportowo kąpielowy Podstawa wózka wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo Wymiary: szerokość min. 67 cm. Długość min. 190 cm. Wysokość regulowana od 80 do 120 cm sterowany hydraulicznie Maksymalne obciążenie do 200 kg Wózek na 4 obrotowych kółkach z hamulcami Materac PCV z napięciami do odpływu płynów, poduszka w kształcie trapezoidalnym oraz specjalny wąż odpływowy. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
24 | oddzielny wózek do przewożenia chorych | Parametry: cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej leże tapicerowane porofleksem Długość całkowita - 2040 mm Szerokość całkowita - 800 mm Minimalna wysokość leża - 560 mm Maksymalna wysokość leża - 960 mm Kąt nachylenia wezgłowia - 0-25 stopni Obciążenie do 160 kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | oddzielny wózek do przewozu leków | Wózek do rozwożenia leków,1 wymienna taca ze stali kwasoodpornej, 4 kuwety z tworzywa, 1 uchwyt worka. 1 kosz druciany, 4 kółka jezdne, | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | krzesełko prysznicowe | aluminiowa rama oparcie i podłokietniki siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV regulowane na wysokości nóżki nasadki antypoślizgowe | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | rolki do przemieszczania pacjenta | Przenośnik taśmowo-rolkowy Rolki (mata, ślizgi, transporter, przenośnik taśmowo-rolkowy, rolkowo-taśmowy płaski) Przeznaczenie do transportu przenoszenia/przesuwania pacjenta Wymiary długość 1100 mm, szerokość 485 mm Udźwig 160 kg. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ławeczka na wannę | Ławeczka fotel obrotowy Możliwość zablokowania siedziska w 4 pozycjach (co 90o); Gumowe podkładki zabezpieczająca przed ślizganiem ławki oraz rysowaniem wanny; Szerokość wewnętrzna (w wannie) 580 mm; Wymiar siedziska szer. 400 x gł. 320 mm; Wymiar wgłębny -130 mm; Produkt medyczny, atestowany. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | poduszki pneumatyczne | Rozmiar produktu 40 cm x 40 cm x 5cm Produkt zbudowany z elastycznych komór wypełnionych powietrzem i połączonych ze sobą Napełnienie powietrzem oraz regulacja ciśnienia odbywa się przy pomocy pompki i zaworu powietrznego maksymalna waga użytkownika do 140 kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | materac do łóżek | Wymiary produktu 90 x 200cm wysokość całkowita 20 – 25cm Materac kieszeniowy, wkład produktu : 7 strefowa sprężyna kieszeniowa, obłożona z jednej strony włóknem kokosowym z drugiej strony włóknem sizal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## Meble
Część III - Dostawa sprzętu medycznego - Dostawa mebli
L.p | Wyszczególnienie asortymentu | Opis sprzętu – cechy użytkowe | ilość | wartość jednostkowa brutto | wartość brutto | % VAT | kwota VAT | wartość netto | nazwa, model, producent
1 | łóżko z materacem | Łóżko drewniane. Parametry: Leże o wym. 90 x 200 – materac kieszeniowy wymiary łóżka 90- 97 x 200 – 210 stelaż pod materac –pojemnik na pościel – tak/nie łóżko posiada cztery nogi , zagłówek | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | parawan | Parawan trzyskrzydłowy. Metalowa konstrukcja, kółka gumowe z hamulcem, ekrany zmywalne. Wysokość min 160 max 180 cm. Szerokość skrzydła min 60 cm. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | stolik przyłóżkowy | Stelaż stolika metalowy malowany proszkowo biały/czarny Regulowana wysokość stolika, regulacja pochylenia blatu obramowanie blatu z tworzywa sztucznego zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów Kolor blatu olcha, buk 4 kółka jezdne w tym 2 z hamulcem | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | szafka przyłóżkowa | Cechy produktu Tworzywo -drewno szuflada na prowadnicach, półka z drzwiczkami, cztery stabilne nogi lub kółka. Parametry techniczne wysokość do 91 cm szerokość do 58 cm głębokość do 45 cm | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Sprzęt gospodarczy
Część II - Dostawa sprzętu medycznego - sprzętu gospodarczego
L.p | Wyszczególnienie asortymentu | Opis sprzętu – cechy użytkowe | ilość (szt) | Wartośc jednostowa brutto | wartość brutto | % VAT | kwota VAT | wartość netto | nazwa, model, producent
1 | Parownica | Moc grzałki (W) 2300 ; Maks. ciśnienie pary (bar) - 4 Pojemność kotła / zbiornika wyrównawczego (l) - 4 Przewód zasilający (m) - 7,5 Napięcie (V) 220-240 Ciężar bez wyposażenia (kg) - 8 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 475x 320x 275 Urządzenie skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia i pozostawia powierzchnie higienicznie czyste,skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia takie jak przypalony tłuszcz czy osad z kamienia z wszystkich wodoodpornych powierzchni: podłóg, luster, sanitariatów, piekarników czy okapów. Do zastosowań w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych. Akcesoria i kabel można przechowywać na urządzeniu dzięki zintegrowanym uchwytom. Możliwości ustawienia urządzenia w pozycji pionowej. System dwóch zbiorników. Zbiornik na wodę może być uzupełniany podczas pracy bez potrzeby jej przerywania. Tylko część wody jest podgrzewana dzięki czemu parownica jest szybko gotowa do pracy. System pozwalający uzyskać parę lub strumień gorącej wody. Zintegrowany schowek pozwalający przechowywać potrzebne akcesoria na parownicy. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | żelazko parowe z deską | Stacja do prasowania. Rodzaj stopy: Szkliwo Wytwarzanie pary: 90 g/min Ciśnienie pary: do 5.8 bara Dodatkowe uderzenie pary: tak, do 200 g/min Moc: 2170 W Czas nagrzewania: 70 sekund Deska w zestawie: tak, 3-pozycyjna wbudowana deska Smart Board Akcesoria w zestawie: szczotka do grubych tkanin, zdejmowany zaczep na wieszak Dodatkowe funkcje: wyjmowany zbiornik na wodę, czujnik wody w zbiorniku, ostrzeżenie o kamieniu, Auto Stop, regulacja drążka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kosz duży na brudną bieliznę i odpady | Kosz z pokrywą do transportu bielizny czystej lub brudnej oraz odpadów. Wykonany z polietylenu nietoksycznego, odporny na promieniowanie UV, dezynfekcja możliwa większością środków dostępnych na rynku, w środku gładki, pokrywa zdejmowalna, 4 kółka obrotowe z gumy nie brudzącej 125 mm, | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do sprzątania z wózkiem do mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich | Zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzi: – podstawa jezdna, – stelaż wykonany z metalu, – 2 wiaderka 14 l, – 2 wiadra 20 l, – prasa do wyciskania, – 2 kuwety na akcesoria, – uchwyt na worek, – worek nylonowy 75 l. Wymiary: wysokość: 120 cm szerokość: 80 cm długość: 120 cm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0